| 索引号： | 11220000013544541J/2022-05876 | 分类： | 工程质量监管;通报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省住房和城乡建设厅 | 成文日期： | 2022年11月24日 |
| 标题： | 吉林省住房和城乡建设厅关于工程质量检测市场专项整治情况的通报 |  |  |
| 发文字号： | 吉建质〔2022〕19号 | 发布日期： | 2022年12月05日 |

吉林省住房和城乡建设厅关于工程质量检测市场专项整治情况的通报

吉建质〔2022〕19号

各市（州）建委（住房城乡建设局），长白山管委会住房和城乡建设局，长春新区城乡建设和管理委员会，中韩（长春）国际合作示范区住房保障和城乡建设局，梅河口市住房和城乡建设局，各县（市）住房城乡建设局，各相关企业：

为贯彻落实《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》文件精神，进一步规范工程质量检测市场，强化检测机构质量主体责任，有效遏制虚假检测报告，确保工程质量安全，按照《关于开展全省工程质量检测市场专项整治工作的通知》，省住房城乡建设厅于2022年10至11月组织开展了全省工程质量检测市场专项整治工作。现将专项整治情况通报如下：

一、总体情况

本次专项整治列入全省“双随机、一公开”检查计划，吉林省一体化在线监管平台从全省168户工程质量检测机构中随机抽取33户受检企业。省住房城乡建设厅采取“干部+专家”方式对检测机构的市场行为、质量行为进行检查，重点检查出具虚假检测报告、随意修改力学检测数据等违法违规行为。从检查情况看，大部分检测机构能够认真贯彻落实工程质量检测市场专项整治要求，检测机构管理较为规范，风险意识和责任意识明显增强，未发现除建设单位外委托的检测合同，发现检测不合格情况能及时报告主管部门，桩基和力学检测数据能及时上传，未发现擅自修改力学检测数据等违法违规行为，虚假检测报告得到有效遏制，健康的市场秩序正逐步形成。

二、存在的问题

在检查中，我们发现检测机构还存在一些问题，已责令立即整改。主要包括：

（一）共性问题

1.签订合同的内容不规范、不齐全。多数合同引用的依据错误，有的合同法定代表人签字、盖章不齐全，无合同签订日期。

2.委托信息不全、不规范。部分委托单勾选项目及检测依据与检测报告不一致，单位盖章不齐全。

3.检测记录不规范。记录中缺少主要仪器设备，缺少相应试验起止日期；记录修改未采用杠改法。

（二）个性问题

1.个别检测机构存在以委托单代替合同情况。

2.个别检测报告缺少原始记录，报告附图重复。

3.个别检测报告骑缝章未覆盖报告所有附页，报告只有1名检测人员签字。

4.个别检测机构存在使用作废标准或非验收标准作为检测执行依据，标准更新不及时的情况。

5.个别地区对墙体块材未进行抗冻试验。

6.个别检测机构CMA印章规格尺寸不符合要求。

7.个别检测机构检测记录中填写工程项目、生产厂家等信息，不符合盲样检测要求。

8.个别检测机构检测数据修改台账签字不齐全，未登记修改原因。

9.个别检测机构的检测仪器设备标定不及时，使用记录内容不齐全。

10.个别检测机构的原始记录为机打记录代替手写记录。

三、工作要求

（一）督导问题整改。各检测机构要认真对照检查组反馈的问题，并举一反三，制定整改措施，全面进行整改。各级住房和城乡建设主管部门要加强对企业整改情况的监督，确保相关问题全部整改到位。请各地区于12月15日前统一将本地区企业整改情况报告上报省建筑工程质量监督站。

（二）落实主体责任。各质量检测机构要维护正常的检测市场秩序，坚决抵制低于成本价承揽业务。加强合同管理，保证合同内容规范、齐全。依法依规开展检测业务，加强检测记录和数据修改台账管理，坚决防止擅自修改检测数据、出具虚假检测报告行为。

（三）加大监管力度。各级住房和城乡建设主管部门要加大对质量检测机构日常质量行为监督检查。要充分利用信息化手段和信用手段提高监管水平，实行差别化监管，加大抽查抽测力度，强化检测监管平台数据上传管理工作，着重查处工程质量检测活动中弄虚作假、擅自修改检测数据行为。

吉林省住房和城乡建设厅

2022年11月24日