附件1
重点排污单位自行监测监督检查结果

	序

号
	地

区
	企业名称
	委托机构类型及名称
	存在问题

	1
	长

春

市
	长春生物制品研究所有限责任公司
	社会：吉林省鑫誉环境检测有限公司

运维：吉林省长天科技开发有限公司

比对：吉林省同正检测技术有限公司
	1.报告XYJC2025A0520102中水质采样记录中缺少采样量信息。企业自行监测要求中需检测急性毒性；2.系统中鑫誉资质未见此项目（报告编号XYJC2025A0520101）

	2
	
	广泽乳业有限公司
	社会：吉林省中通环境检测有限公司

运维：吉林省利维环保科技有限公司

比对：吉林省中通环境检测有限公司
	1.报告JLZT(2025)HJ376中的废气颗粒物仅采样1次，不符合国家标准要求；2.报告JLZT(2025)HJ902中动植物油采样量为1000ml，不符合标准要求；3.氨氮、总磷在线监测设备量程设定上限不合规，校准记录修改不规范，表述不清；4.比对记录不规范，没有结果评价。

	3
	
	长春雷允上药业有限公司
	社会：长春鑫和泰检测技术有限公司

运维：吉林省晟德通环保科技有限公司

比对：吉林省澳蓝环境检测有限公司
	1.报告XHT2025HJ772R中水质采样未分瓶采样；2.废气采样体积未达到国标要求。

	4
	
	吉林省玲珑轮胎有限公司
	社会：吉林省世翔环境科技有限公司

运维：吉林省顺鸣达环保科技有限公司

比对：吉林省世翔环境科技有限公司
	1.报告CGZS2025030403中噪声原始记录打印小票中LeqT,SEL和TS之间关系不符合逻辑；2.pH未现场监测。

	5
	
	长春一汽普雷特科技股份有限公司
	社会：吉林省澳蓝环境检测有限公司

运维：吉林科瑞环保科技有限公司

比对：吉林省澳蓝环境检测有限公司
	pH未现场测试，记录不规范。

	6
	
	吉林省鑫祥有限责任公司
	社会：吉林省惠津分析测试有限公司

运维：吉林省同明环境工程有限公司

比对：吉林省同盛检测技术有限公司
	1.报告07250330022A中水质中石油类采样量为1000ml，不符合标准要求；2.报告07250330022A中未见样品交接记录;3.自行监测方案中DW002项目与排污许可证不符;4.自行监测方案中没有雨污监测内容;5.需公布社会公开网址（非公开）;6.未见到二恶英检测报告;7.系统中未见到企业与运维方签订的合同及比对监测报告。

	7
	
	长春市振华汽车涂装有限公司
	社会：吉林省新普环境检测有限公司

运维：吉林省广凡科技有限公司

比对：吉林省众正环保科技有限公司
	1.报告2025010802中废气采样频次不满足标准方法的要求；2.石油类分析记录缺少校验信息；3.BOD5分析记录缺少质控评价相关信息;4.自行监测方案中无组织废气项目与排污许可证不符;5.社会公开网址不能登录;6.委托的社会监测机构不具备检测资质，属委托“环保管家”开展自行监测，不合规;7.系统中未见质控机构与运维方签订合同。

	8
	
	锦湖轮胎（长春)有限公司
	社会：北方未蓝（吉林）生态环保科技有限公司
运维：吉林省中通环境检测有限公司

比对：吉林省中通环境检测有限公司
	1.自行监测方案不合符《总则》（HJ819-2017）中监测方案制定的相关要求;2.系统中显示运维机构与比对质控机构均为中通检测且未见运维合同和比对报告。

	9
	
	吉林大学第二医院亚泰院区
	社会：吉林省拓维环保集团股份有限公司
运维：吉林省盈润环保科技有限公司

比对：（系统未见，需上传并补充相关信息）
	1.社会公开网址为污染源管理系统企业端需登录非公开；2.未看到运维合同、在线质控机构合同和比对检测报告；3.手工检测合同是企业与环保管家签订；4.委托的社会监测机构不具备检测资质，属委托“环保管家”开展自行监测，不合规;5.系统未见比对机构合同及报告等相关信息，需上传并补充相关信息。

	10
	吉

林

市


	吉林市碧水源环保科技有限公司
	社会：吉林汇洋检测有限公司

运维：吉林万泓择华环境技术有限公司

比对：吉林莱美检测技术有限公司
	1.报告HYJC-WS-2505-033中BOD5原始记录中样品编码填写不完整，阴离子表面活性剂原始记录杠改未签名；2.报告HYJC-BDBG-2502-007中（污水）水质采样现场记录中无样品保存条件记录；3.报告HYJC-BDBG-2506-006中现场测定pH原始记录中审核人未签字，未记录水温。

	11
	
	吉林省九新实业集团化工有限公司
	社会：吉林市吉科检测技术有限公司

运维：吉林万泓择华环境技术有限公司

比对：吉林市吉科检测技术有限公司
	1.报告JXJCBG20250318002中采样记录显示未采集全程序空白和平行样品；2.氨氮原始记录样品编码填写不全，缺少前处理；3.氨氮项目比色皿10mm不符合规范20mm要求，总磷项目比色皿10mm不符合规范30mm要求；4.采样缺全程序空白。废水自动监测设备未配备水质自动采样单元；5.运维的巡检记录缺少签字。

	12
	
	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司
	社会：吉林市楷强检测技术有限公司

运维：吉林环洲集团有限公司

比对：吉林市楷强检测技术有限公司
	1.报告KQJC2025-519中厂结噪声原始记录中项目名称改写不规范，应杠改签名，气象条件缺少风向参数；报出结果不修约错误；2.报告KQJC2025-521中有组织废气颗粒物采样交接记录后附打印小票无采样人员签名；3.报告KQJC2025-797中噪声点位无经纬度，校准记录不完善，复印记录无签名；4.报告KQJC2025-947原始记录中无现场空白，平行样标识不明，Mn、Ni、Cu、Co曲线相关系数不符合要求；5.运维CEMS校准用标准气体更换记录有空档；6.SO2标气过期，2025.4.22-2025.5.5未记录标气使用情况。

	13
	
	吉林北沙制药有限公司
	社会：吉林市吉科检测技术有限公司

运维：吉林世祥环保规划管理有限公司

比对：吉林市吉科检测技术有限公司
	1.报告JLBSJCBG20250606003中废水采样记录无样品保存条件记录，天气状况记录不准确，未采全程序空白及平行样品，样品编码填写不规范、不完整，无规范的交接记录；2.报告JLBSJCBG202508004中空气和废气颗粒物中（金属）测定原始记录附谱图无分析人员签名和分析日期；3.报告JKJC/D-JL-320-02中，检测项目缺少平行样，缺少质控样或加标回收样的分析结果表述；4.部分废气检测报告无采样前后仪器校准记录，采样记录未体现空白样品；5.废水自动监测仪器总磷量程切换错误，在线测量值超出低量程范围未切换高量程，自动监测仪器使用的标液有效期记录不准确，无法体现溶液的有效期，流量计未检定，标样的核查校准记录未按要求定期填写；比对记录填写不规范，9月运行巡检记录负责人未签字；6.废气自动监测站房空调不具备自动重启功能，不符合HJ75-2017标准要求，运维对CEMS定期巡检的巡检记录不详细。

	14
	
	吉林大地化工股份有限公司
	社会：吉林恒祥环境检测有限公司

运维：吉林博德环境技术有限公司

比对：吉林恒祥环境检测有限公司
	1.报告25022021中pH值原始记录标准样品保证值填写不正确，未记录被测样品温度；2.报告25041901中，烟尘测试仪无前后校准记录、TSP采样无全程空白，缺少平行双样记录；3.报告25040802中硫酸雾采样全程序空白样品数量不符合标准。

	15
	
	永吉县绿源污水处理有限公司
	社会：吉林市吉科检测技术有限公司

运维：吉林省盈译环境服务有限公司

比对：吉林省澳蓝环境检测有限公司
	1.报告YJLYJCBG20250312003中采样人员仅1人，样品编码未填写完整，未采集全程序空白、平行样等质控样品、无交接记录、分析记录中样品编码未写完全；2.报告YJLYJCBG20250708006原始记录中点位无经纬度，现场需2人签字；3.报告YJLYJCBG20250312005中无点位图。，原始记录点位图无经纬度，现场需两人签字，监测时长选择错误；3.报告YJLYJCBG20250520005中现场非2人签字，监测时长错误；4.报告YJLYJCBG2025070800、YJLYJCBG20250116005中点位图无经纬度，原始记录签字人缺少，无打印小票，缺少标况体积计算记录；5.废水自动监测未配备自动采样单元；6.废水自动监测化学需氧量限值为50mg/L，实际参数设置0～1500mg/L；7.废水自动站运维标样核查和校准记录中未体现标样浓度；记录更改时未进行杠改签字；8.废水自动站运维运行工作检查表：巡检记录实际频次与记录表上规定的频次不符。

	16
	
	磐石泊澜水务有限公司
	社会：四平市同宇环境检测技术有限公司

运维：吉林聚实环保技术有限公司

比对：四平市同宇环保检测技术有限公司
	1.报告SBGBLSW25080704中采样记录中未填写全程序空白、平行样，不同项目样品编码相同、交接记录中填写全程序空白，未填写平行样；2.报告SBGBLSW25010701中样品流转交接确认表中，多个采样地点，多个独立的检测项目，只标明1个全程序空白，金属（As）的全程序空白缺失，原子荧光测试报告中，样品超过10个，缺少部分平行样分析记录；实际样品也缺平行样采样分析记录，化验分析中，也缺少标有确定浓度的质控样分析结果；3.样品储存、保管、运输等质控体系监督运行状况不明，缺少样品长途运输证明，样品状态保证等基础资料支撑；4.悬浮物、石油类动植物油项目平行双样需在自行监测方案的质控部分注明相关内容；5.悬浮物项目没有高温设备仪器信息、缺天平使用及原始称重记录；6.粪菌项目分析方法与自行监测方案中标注方法不符7.废水自动监测未配备自动采样单元；8废水自动监测站房温度过低（已低于15℃，一般要求20-30℃）；9.废水自动站运维水污染源自动监测仪器使用的各种标液和试剂的有效期方面：更换记录表中未填写配制时间，废水自动站运维实际样品比对记录规范方面：记录表混乱与表头对应不上。废水自动站运维运行工作检查表：记录频次有涂改

	17
	
	冀东水泥磐石有限责任公司
	社会：吉林省澳蓝环境监测有限公司

吉林省惠津分析测试有限公司

运维：长春优思创科技有限公司

比对：吉林省澳蓝环境监测有限公司
	1.废气采样记录中天气条件应为手工填写；2.报告ALJC-BG-（S）-20250701040-1中无平行样，抽查发现涂抹情况（应杠改签字），样品编码未写完全；3.报告06251190919B中有组织原始记录按照《HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》采样，原始记录里面缺平行双样记录,无仪器打印小票,采样时间只写时长未标注时间区间，原始记录无仪器名称、型号及仪器唯一编码，颗粒物全程序空白结果为负数（不符合客观逻辑），非甲烷总烃采样编码为一个样品编码，不能体现采集气袋数量，无运输空白，标准要求为3次均数，报告未体现均数；4.报告05251310141B、04250690041B中无采样记录；5.报告03250390031B中TSP无空白；6.报告ALJC-BG-(Q)-2025050040中有组织原始记录按照《HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》采样，原始记录里面缺平行双样记录，报告里颗粒物等分析项目无均数体现；6.废气自动监测运维-对CEMS定期巡检、巡检记录及规范方面（自动监测规范HJ75要求日常巡检时间间隔不超过7天）：巡检周期超7天（4.21之后4.30巡检）。仪器出现异常后维修后未进行校准、校验，无维修后的校准、校验记录。

	18
	
	吉林市化工医院
	社会：吉林汇洋检测有限公司
运维：长春优思创科技有限公司

比对：吉林省世翔环境科技有限公司
	1.2025年3月、5月废水现场原始记录杠改处无杠改人签字；2.氨氮项目未标注是否进行前处理及前处理方法；3.化需氧量项目缺质控内容；4.采样缺全程序空白。

	19
	
	国能吉林江南热电有限公司
	社会：吉林市吉科检测技术有限公司
运维：吉林科瑞环保科技有限公司

比对：吉林市环投信息技术咨询有限公司
	1.报告JNRDJCBG20250626001中非甲烷总烃原始记录采样体积为0.8L，不符合标准规定，采样记录未体现全程空白和运输空白；2.报告JNRDJCBG20250617001中无采样前后仪器校准记录，TSP无空白样品体现。

	20
	
	磐石建龙钢铁有限公司
	社会：吉林省鑫誉环境检测有限公司
运维：吉林聚实环保技术有限公司

比对：吉林省鑫誉环境检查有限公司
	报告JLJCBG20250212003中有组织废气报告原始记录：现场需两人签字，无双烟路采样器YQ-269、YQ-42打印小票，林格曼原始记录无签字，检测日期只写到日，应精确到分钟，苯系物检测超保存时长。

	21
	
	吉林市吉化北方云雀工贸有限责任公司
	社会：吉林市吉科检测技术有限公司
	1.氨氮项目比色皿用10mm不符合规范20mm要求，总磷项目比色皿用10mm不符合规范30mm要求。氨氮项目未标注是否进行前处理及前处理方法；2.悬浮物项目缺天平使用及原始称重记录；3.水质采样缺全程序空白；4.报告KQJC2025-620非甲烷总烃原始采样记录未体现空白样、运输空白样；5.有组织原始记录按照《HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》采样，原始记录里面缺平行双样记录，标准10.3.6 样品采集时应保证每个样品的增重不小于1mg，或采样体积不小于1m3，采样记录两种情况都未体现；5.报告KQJC2025-127，样品JC127-MJ-14增重0.7mg/m3,标准《HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》颗粒物浓度低于方法检出限时，对应的全程序空白增重应不高于0.5mg，失重应不多于0.5mg，不符合标准规定；6.三方机构使用嶗应3012H-D采集非甲烷总烃气袋，该仪器最低采样流速不符合采样标准规定的情况。

	22
	
	吉林燃料乙醇有限责任公司
	社会：吉林恒祥环境检测有限公司

运维：吉林莱美检测技术有限公司

比对：吉林恒祥环境检测有限公司
	有组织原始记录按照《HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》采样，无空白样、原始记录里面缺少平行双样记录。

	23
	
	吉林汇康制药有限公司
	社会：吉林莱美检测技术有限公司
	1.报告LMJC/2025/FQ523中非甲烷总烃原始采样记录无空白样、无运输空白、无仪器名称、型号、唯一编码、无采样时间。其他该项目报告存在同样问；2.废气采样项目没有前后校准记录

	24
	四

平

市
	四平绿健生物技术有限公司
	社会：四平市同宇环保检测技术有限公司
运维：晨星科技集团（吉林）股份有限公司

比对：吉林省澳蓝环境检测有限公司
	1.报告QBGSPLJ25082703中无相关质控信息（校准、平行样、空白样、加标回收、质控样）信息；2.自动监测设备2025.9.17实际样品比对记录填写不规范。

	25
	
	梨树县郭家店镇净源污水处理有限公司
	社会：四平市同宇环保检测技术有限公司
运维：四平市锦晟环境科技有限公司

比对：四平市同宇环保检测技术有限公司
	1.报告SBGGJDWS23122704中无相关质控信息，2024年7月3日水和废水采样原始记录不规范，采集样品数量与样品规范要求样品数量不一致；2.报告SBGGJDWS24120403缺样品交接流转原始记录表；3.标样核查记录不规范，无标准溶液证书及配制记录。

	26
	
	梨树县华统食品有限公司
	社会：四平市同宇环保检测技术有限公司
运维：四平市锦晟环境科技有限公司

比对：四平市同宇环保检测技术有限公司
	1.报告SBGLSHT25050703中无相关质控信息；2.2025年5月7日《水和废水采样原始记录》中采样依据填写不规范，标样核查记录不规范，无标准溶液证书及配制记录。

	27
	
	四平市精细化学品有限公司
	社会：吉林省奥洋环保科技有限公司

运维：四平市锦晟环境科技有限公司

比对：四平市同宇环保检测技术有限公司
	1.报告0Y20250721-9中无相关质控信息；2.报告OY20250721-10中项目砷的原始记录不规范（曲线和样品都没有实验室空白；没有记录环境温度和湿度；所用标准样品没法溯源；质控样品报出结果第1页和第2页报出单位不一致）；3.报告OY20250721-10中项目砷的原始记录曲线和样品都没有做实验室空白，有记录环境温度和湿度，所用标准样品无法溯源；4.自行监测方案为2023年8月编制，需调整；5.2025.10.14标样核查记录不规范，无实施人签字及配制记录。

	28
	
	四平热力有限公司热力热源厂
	社会：四平市同宇环保检测技术有限公司
运维：晨星科技集团（吉林）股份有限公司

比对：四平市同宇环保检测技术有限公司
	1.自行监测方案排口标注不清且未写DW002排口；2.社会公开网址不符合要求；3.与四平同宇签订委托合同中金额为0元，是否具备相关约束性。

	29
	
	吉林吉长电力有限公司
	社会：四平市同宇环保检测技术有限公司
运维：四平市锦晟环境科技有限公司

比对：四平市同宇环保检测技术有限公司
	社会公开网址不符合要求。

	30
	
	伊通满族自治县新城热力有限公司
	社会：吉林省松辽生态环境科技有限公司
运维：吉林省松辽生态环境科技有限公司

比对：吉林省澳蓝环境检测有限公司
	1.排污许可申请表中缺少对脱硫废水监测内容，按照锅炉自行监测指南 生产废水-脱硫废水不外排的应每季度监测1次，监测指标包括PH、化学需氧量、总铅、总砷、总镉、总汞；2.自行监测方案中DW001生活污水排放口可不进行监测，按照相关要求补充监测仪器型号、监测点位及编号等相关信息；3.未委托具备检测资质的社会监测机构开展自行监测，不合规;

	31
	辽

源

市
	辽源北方水泥有限公司
	社会：吉林省安全生产检测检验股份有限公司
运维：吉林睿清环保科技有限公司

比对：吉林省众正环保科技有限公司
	非甲烷总烃分析报告中无图谱，分析时间间隔书写不规范；2.排污许可名称为辽源渭津金刚水泥有限公司，自行监测方案为辽源市北方水泥有限公司，二者名称不对称；3.部分自行监测结果信息公开不及时。

	32
	
	辽源天楹环保能源有限公司
	社会：北方未蓝（吉林）生态环保科技有限公司
运维：企业自行运维

比对：北方未蓝（吉林）生态环保科技有限公司
	1.授权签字人非本人签字，监测报告中颗粒物结果表征不规范 ＜20mg/m3；2.自行监测方案制定不规范（方案提及“废水非重金属经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准”，但未明确三级标准中具体指标的限值（如化学需氧量、BOD5等的具体数值），同时未说明废水排放去向（如是否接入市政污水处理厂、接入标准是否与市政厂要求一致），导致监测结果无法准确判断是否达标；3.部分指标缺少明确执行的监测分析方法。

	33
	
	嘉利达（辽源）明胶有限公司
	社会：辽源市辽美环境技术检测服务有限公司
运维：吉林省广凡科技有限公司

比对：辽源市辽美环境技术检测服务有限公司
	1.部分自行监测结果信息公开不及时；2.自行监测方案内容不完整，许可证要求“超标后需加密监测”，但方案仅明确常规频次，未规定：超标后频次：如SO₂超过50mg/Nm³时需连续3天每日1次监测。

	34
	
	中核辽源环保科技有限公司
	社会：辽源市辽美环境技术检测服务有限公司
运维：吉林延晨环境科技有限公司

比对：辽源市辽美环境技术检测服务有限公司
	1.部分自行监测结果信息公开不及时；2.自行监测方案内容不规范，方案仅覆盖DW001的监测，完全遗漏DW002入河排放口，未针对其设置任何监测点位、指标与频次。

	35
	
	大唐吉林发电有限公司辽源发电分公司
	社会：吉林省鑫誉环境检测有限公司

运维：（系统中未见，需补充上报）

比对：吉林省鑫誉环境检测有限公司
	1.自行监测方案内容不完整：企业生产存在污染物渗漏污染地下水的风险，但方案未设置地下水监测点位与指标；2.系统未见比对机构合同及报告等相关信息，需上传并补充相关信息。

	36
	
	东丰县天星热力有限公司
	社会：吉林省瑞和检测科级有限公司

运维：吉林省艾特尔环保科技有限公司

比对：吉林省瑞和检测科技有限公司
	1.部分自行监测结果信息公开不及时；2.环境检测机构管理系统中该企业上传的排污许可证副自行检测部分废水排放口DW001和DW003无检测频次及分析方法。

	37
	
	吉林金翼蛋品有限公司
	社会：吉林省驰恒环境检测有限公司

运维：吉林省澄承环保科技有限公司

比对：吉林省驰恒环境检测有限公司
	1.部分自行监测结果信息公开不及时。2.自行监测方案仅提及“保存监测记录≥3年”，未达到许可证“≥5年”的存档要求。

	38
	
	辽源市银鹰制药有限责任公司
	社会：吉林省奥洋环保科级有限公司

运维：吉林延晨环境科技有限公司

比对：吉林省华航环境检测有限公司
	1.部分自行监测结果信息公开不及时；2.未上传自行监测方案及相关信息。

	39
	通

化

市
	柳河县利民供热有限公司
	社会：吉林永源环保科技有限公司

运维：吉林佟晟科技科技有限公司

比对：吉林永源科技科技有限公司
	自行监测方案内容不完整，许可证要求“超标后需加密监测”，但方案仅明确常规频次，未规定超标后频次。

	40
	
	柳河县碧水污水处理有限公司
	社会：吉林永源环保科技有限公司

运维：锦州银生环保工程有限公司

比对：吉林鼎诚环境环境检测技术服务有限公司
	部分自行监测结果信息公开不及时。

	41
	
	通化东宝药业股份有限公司
	社会：吉林永源环保科技有限公司

运维：吉林省同明环境工程有限公司

比对：吉林省同盛检测技术有限公司
	自行监测方案内容不规范，方案仅覆盖DW001的监测，遗漏DW002入河排放口相关信息，未针对其设置监测点位、指标与频次等。

	42
	白

山

市
	白山市鸿盛污水处理有限公司（原中元污水）
	社会：吉林省众联检测技术有限公司
运维：白山市众淏环境咨询有限公司

比对：吉林省众联检测技术有限公司
	1.没有现场检查时提供样品交接记录；2.采样时间为2025年7月7日原子荧光原始记录无设备溯源，监测结果填写不正确；3.实际监测频次与排污许可证要求不符；4.比对报告未加盖CMA章，属无效报告；5.废水监测站房温度较低；6.总氮量程5-50mg/L，比排放限值3倍略高；7.标签显示氨氮配制过期，化学需氧量配制填写不规范；8.标样核查内容有缺失，缺少质控样范围；9.电脑记录丢失未补充，只有巡检记录表，无运行工作检查表；10.未见废液交接单。

	43
	
	吉林昌晟焦化有限公司
	社会：四平市同宇环保检测技术有限公司
运维：晨星科技集团（吉林）股份有限公司

比对：四平市同宇环保检测技术有限公司
	1.厂界噪声原始记录主要声源和修正值未填写，未测量背景值，点位示意图未标注点位名称和参照物；2.锅炉烟气监测采样时间和黑度监测时间重复，原始记录审核人未签字；3.7月11日采样时间与接样时间、pH值原始记录设备有效期有逻辑性错误；4.公开网址为验收公示网站，没有任何排污信息的公示；5.废气自动监测站房缺少监控仪器设备的摄像头；6.废气自动监测站颗粒物量程设置超过排放限值3倍；3.废气自动监测站巡检记录在更换工控机时未备注。

	44
	
	白山绿能新能源有限公司
	社会：吉林省惠津分析测试有限公司
运维：四平市锦晟环境科技有限公司

比对：吉林省惠津分析测试有限公司

吉林省鑫誉环境检测有限公司
	1.大气采样记录表标况体积未填写；2.噪声监测原始记录未标明主要声源，缺少风向记录，检测仪器型号编号、校准仪型号编号与检定证书不符，校准器声级值未按标准填写，主要声源、测量时间、背景值、测点示意图均未填写；3.报告07251110022A总氮原始记录、报告XYJC2025A0280104氨氮原始记录中缺少仪器设备溯源内容；4.标样核查和校准记录未填写实施人；5.只有巡检记录表，无运行工作检查表。

	45
	
	白山市江源区绿水园净化有限公司
	社会：白山市安拓环境检测有限公司
运维：企业自行运维

比对：白山市安拓环境检测有限公司
	1.厂界噪声监测原始记录测试人员仅填写1人，缺少背景值测量，测点示意图未标注点位信息，主要声源未填写，测量时间未填写，仪器编号与校准证书不符，噪声分析仪未出具检定证书；2.报告20250711采样记录无保存和固定剂添加记录；3.报告20250711阴离子表面活性剂原始记录缺少仪器设备溯源；4.未按照要求在检索系统上传附件，未上传阶段性生产证明材料，自行监测与排污许可公示监测方案不一致。1.无水质自动采样单元；2.7月11日氨氮有异常，但校准记录中无体现；3.只有巡检记录，无运行工作检查表。

	46
	
	白山市北方水泥有限公司
	社会：吉林省诚顺环境检测有限公司

运维：新启航（吉林）环保科技有限公司

比对：吉林省诚顺环境检测有限公司
	社会公开网址无法登陆。

	47
	
	吉林省鸿兴建设集团有限公司临江分公司
	社会：吉林省澳蓝环境检测有限公司

运维：吉林省松辽生态环境科技有限公司

比对：吉林省澳蓝环境检测有限公司
	自行监测与排污许可公示监测方案不一致。

	48
	
	抚松县松江河恒润净化有限公司
	社会：吉林省众联检测技术有限公司

运维：吉林省泓沅环保科技有限公司

比对：吉林省鑫誉环境检测有限公司
	检索系统中分析方法填写不完整，自行监测方案不完整。

	49
	松

原

市
	中化吉林长山化工有限公司
	社会：吉林省长松运维检测有限公司

运维：吉林省明远环保技术有限公司

比对：（系统未见，需上传补充相关信息）
	1.系统中未上传检测报告；2.自行监测方案中DA001和DA002的氮氧化物分析方法与排污许可证不符；3.自行监测方案中废气汞及其化合物分析方法与排污许可证不符；4.自行监测方案中废水氨氮分析方法与排污许可证不符；5.无社会公开网址；6.系统中未见比对机构信息及其报告等，需补充上传。

	50
	
	松原市圣湖环境治理有限公司
	社会：吉林省澳蓝环境检测有限公司

运维：吉林省青绿环保技术有限公司

比对：吉林省澳蓝环境检测有限公司
	1.检测报告中氨氮的检测方法与自行监测方案和排污许可证不符；2.未上传废气的检测报告。

	51
	
	吉林三源化工有限公司
	社会：吉林省鑫誉环境检测有限公司

运维：吉林省三方技术检测服务有限公司

比对：吉林省众正环保科技有限公司
	1.自行监测方案中DA002缺少臭气浓度项目；2.自行监测方案中氨气与二氧化硫的检测方法与排污许可证不符；3.自行监测方案中DW001氨氮的检测方法与排污许可证不符；4.未见到废气自动监测运维合同；5.未见到在线监测比对报告（废水和废气）；6.2025年未见到雨污口检测报告。

	52
	
	长岭县城市开发建设有限公司
	社会：吉林通晟环境科技有限公司

运维：（系统中未见，需上传补充相关信息）

比对：吉林省奥洋环保科技有限公司
	1.自行监测方案中DA001氨气的检测方法与排污许可证不符；2.一期批复中提出雨污分流，现场检查请注意；3.未见到有组织废气检测合同及检测报告，现场检查注意有组织废气排口是否满足15m的批复要求；4.未见到运维合同，现场检查应注意检查运维记录；5.系统中未见运维机构信息及合同，需补充上报相关信息。

	53
	
	乾安县城区污水处理有限责任公司
	社会：吉林省云海技术检测服务有限公司

运维：山东中节能天融环保技术有限公司北京分公司

比对：（系统中未见）
	1.社会公开网址无法登陆；2.系统中缺少比对监测机构、合同、报告等相关信息，需进行补充。

	54
	
	乾安县聚太生物发电有限公司
	社会：吉林省众正环保科技有限公司

运维：吉林省青绿环保技术有限公司

比对：（系统中未见）
	1.社会公开网址为污染源管理系统企业端需登录非公开；2.自行监测方案与排污许可证要求差异很大；3.未上传在线运维合同、在线监测比对机构合同和比对检测报告；4.与众正的合同只到2025年3月末，4月至今手工检测合同及报告未上传；5.系统中缺少比对监测机构、合同、报告等相关信息，需进行补充。

	55
	
	扶余市污水处理有限公司
	社会：吉林通晟环境科技有限公司

运维：长春市赛特尔环境技术有限公司

比对：吉林通晟环境科技有限公司
	1.未上传在线监测运维合同；2.检测报告中未上传比对检测报告，未上传企业与比对质控机构签订的合同。

	56
	
	吉林史丹利肥业有限公司
	社会：吉林通晟环境科技有限公司

运维：吉林省福威自动化设备有限公司

比对：吉林通晟环境科技有限公司
	社会公开网址无法登陆。

	57
	白

城

市
	吉林梅花氨基酸有限责任公司
	社会：吉林省鑫誉环境检测有限公司

运维：晨星科技集团（吉林）股份有限公司

比对：四平市同宇环保检测技术有限公司
	1.排污许可证自行监测方案里硫酸雾监测方法未更新；2.监测点没有安装视频监控；3.排污许可证自行监测方案里硫化氢分析方法和三方分析方法不一致；4.运行工作检查表、巡检记录不规范。

	58
	
	通榆县益发合大豆制品有限责任公司
	社会：吉林省白城市瑞泽环境监测有限公司

运维：吉林省吉清科技有限公司

比对：吉林省澳蓝环境检测有限公司
	1.排放口信息标志牌安置不准确、不规范；2.自行监测方案中监测点位示意图不清晰（需从新上报）；3.运行工作检查表不规范。

	59
	
	洮南市三达水务有限公司
	社会：吉林省白城市瑞泽环境监测有限公司

运维：吉林省润成环境咨询服务有限公司

比对：吉林省白城市瑞泽环境监测有限公司
	1.氨氮分析方法HJ535-2009规定使用2cm比色皿（使用1cm比色皿分析）；2.自行监测方案项目监测方法与排污许可不符合的有：DW001生化需氧量、总砷、总汞。废气中项目有氨、硫化氢；3.企业处于环境噪声居民混合区，执行的环境噪声标准错误；4.运行工作检查表不规范。

	60
	
	大安市宏达供热有限责任公司
	社会：吉林省云海技术检测服务有限公司

运维：吉林睿清环保科技有限公司

比对：吉林省云海技术检测服务有限公司
	自行监测方案内容不完整缺少内容较多，建议重新制定。

	61
	
	白城市三达水务有限公司
	社会：吉林省白城市瑞泽环境监测有限公司

运维：吉林省润成环境咨询服务有限公司

比对：吉林省白城市瑞泽环境监测有限公司
	1.自行监测方案中监测点位示意图制作不规范不完整，无组织废气点位设置不合理，未按照扇形分布设置，示意图中储煤场点位未标明；2.监测点位统计信息表不规范，排口编号存在问题，灰渣场点位未标明。

	62
	延

边

州
	珲春合作区热力集团有限公司
	社会：吉林博海环境监测有限公司
运维：吉林省富诚科技有限公司

比对：吉林博海环境监测有限公司
	1.检测报告中汞及其化合物监测方法选择与排污许可证不一致，自行监测方案中未包括样品采集和保存方法，方案中无仪器设备信息，未包括手工监测质控控制措施；2.废气监测点无标志牌，废水排放口处标志牌不规范；3.废气监测点位不符合要求，手工监测孔在自动监测孔前，且不满足距离0.5米；4.检测报告中只出具一个样品的监测结果，烟尘检测记录采样后恒重测定日期不合理，无称量记录，未注明使用的仪器，仪器设备无编号，检测方法只写了标准号未写名称；5.社会公开网址不能登陆；6.报告JLBHT-2024062201-13-YZF(BD)中无委托单位地址及委托单位联系人相关信息，无CEMS设备相关信息，参比方法缺少仪器编号，缺少测试人员、测试地点、测试位置、平均值、分析日期样品编号等信息；7.原始记录中缺少标准气体信息及校准记录，采样后恒重测定日期与实际不符，缺少滤筒称量记录。 

	63
	
	龙井市龙新污水处理有限责任公司
	社会：吉林博海环境监测有限公司
运维：吉林省雨涵环境工程有限公司

比对：吉林博海环境监测有限公司
	自行监测方案中未包括样品采集和保存方法，臭气浓度方法年号错误，无仪器设备设备名称。委托指标烷基汞超出被委托单位资质范围；2.报告JLBHT-2024120102-17-SZ中缺少委托单位详细信息，无监测工况，检测报告分析方法与监测计划不一致，原始记录信息不完整；3.检测结果公布不及时、不完整；3.报告中仪器缺少仪器编号，部分项目结果表征不符合要求，采样记录不规范，所有项目编号只有一个，未进行分装采样，未加固定剂，pH检测记录未注明校准温度，无质控样测定，所有原始记录中平行样分析未做精密度检查，检测方法均无名称只有标准号，总氮检测记录无校准记录，采样频次不足，排污许可证要求瞬时采样至少3个瞬时样，但实际监测只采了1个样品；4.所有仪器分析方法均未附机打数据；5.流量计未经过校准，采样探头未安装监控设备；6.报告JLBHT-2024062201-13-YZF(BD)中所有涉及仪器设备的均缺少仪器编号，工况只说明比对监测日期，未描述比对监测时工况，报告中无委托单位地址及委托单位联系人相关信息；7.总氮记录缺少仪器编号，做了平行样，但缺少精密度检查，缺少样品交接记录，水质在线设备比对信息表在线设备型号等信息空白。

	64
	
	延边朝鲜族食品产业园区开发有限公司
	社会：吉林省隆嘉环境检测有限公司
运维：延边华诺环保工程有限公司

比对：吉林省隆嘉环境检测有限公司
	1.自行监测方案中缺少样品保存方法，质控措施不详细；2.报告LJHJ/2025-562中气象条件未注明具体时间；3.原始记录涉及标准曲线的均打印，pH值无准确度测定、五日生化需氧量无准确度检查结果，所有涉及平行样的测定均未做精密度检查，检测依据无名称只有标准号，动植物油测定未做准确度测定，氨和硫化氢采样记录采样时间错误；4.无组织排放和排气筒废气采样记录不规范，仪器型号和名称使用不正确，采样体积单位不正确；5.噪声监测记录点位布设图不规范；6.自控手段单一（需补充），无全程序空白及加标回收等；7.流量计未经过校准，未安装视频监控装置；8.报告LJHJ/2025-705中,测定原始记录检测依据无名称只有编号，氨氮记录记录中标准曲线均打印且缺少使用标准溶液编号及配制过程，平行样未做精密度检查，质控样测定结果未做准确度判定；9.pH测定记录中无质控样测定，其他记录均有氨氮相似问题。

	65
	
	图们市态和污水处理有限公司
	社会：吉林省瑞和检测科技有限公司

运维：吉林省雨涵环境工程有限公司

比对：吉林博海环境监测有限公司
	检测报告中氨氮的检测方法与自行监测方案、排污许可证内容不符。

	66
	梅

河

口

市
	梅河口世基电力科技有限公司
	社会：吉林省昊远检测技术服务有限公司

运维：吉林睿清环保科技有限公司

比对：
	1.自行监测方案中企业基本情况不全，缺少主要原料和产品、规模、治理工艺信息等，雨排监测涉次错误，没有样品采集和保存方法、无自行监测仪器设备信息、无监测点位示意图；2.报告FS250207中，化学需氧量监测值修约错误，原始记录没有仪器检定溯源信息；3.报告WJZS250711中噪声监测原始记录无打印小票；4.自行监测结果公开是不及时。

	67
	
	吉林天成制药有限公司
	社会：吉林省诚顺环境检测有限公司

运维：鸿坤理想（吉林）科技有限公司

比对：吉林省是华航环境检测有限公司
	1.自行监测方案中企业基本情况不全，缺少主要原料和产品、规模、治理工艺信息，无样品采集和保存方法，无自行监测仪器设备信息，颗料物监测方法选择错误；2.锅炉废气监测平台设置不符合标准要求，无固定梯子且监测平台长度和宽度也小于2米；3.锅炉废气监测点位设置不符合要求，不满足变径管下游方向不小于4倍烟道直径的要求；4.报告CS202410729中，监测结果表征不符合标准要求，监测结果未检出时，表示方法不正确；5.未在检索系统中上传2024年度监测报告和原始记录等信息。

	68
	
	梅河口市阜康热电有限责任公司
	社会：吉林省惠尔环境监测有限公司

运维：吉林环洲集团有限公司

比对：吉林省是华航环境检测有限公司
	废水项目中没有测仪器设备信息，没有监测点位示意图。

	69
	
	吉林天衡英睿制药有限公司
	社会：吉林省中通环境检测有限公司

运维：吉林绿源环保咨询服务有限公司

比对：吉林省中通环境检测有限公司
	方案没有样品采集和保存方法。没有测仪器设备信息，没有监测点位示意图；无质量控制内容。

	备注
	1.表格“委托机构类型及名称”项目中“社会”表示为受企业委托采取手工方式，为企业自行监测开展技术服务的社会化监测机构；“运维”表示为受企业委托，为其在线监测设备提供运维服务的运维机构；“比对”表示为受企业委托对在线监测设备运行准确性、有效性进行质控的社会服务机构。2.序号8、9、18～23、28～30、35～38、40、41、46～49、53、55、56、60、61、65、68、69等29家企业均为线上非现场检查结果。


附件2
检测能力和在线监测运维能力测试结果

	序

号
	地

区
	企业名称
	受检机构
	标准样品

比对项目
	测定值
	标准值范围
	比对结果

	
	
	
	机构名称
	类型
	
	
	
	

	1
	长

春

市
	长春生物制品研究所有限责任公司
	吉林省长天科技开发有限公司
	运维机构
	氨氮
	2.221mg/L
	1.93mg/L---2.21mg/L
	不合格

	2
	
	
	吉林省世翔环境科技有限公司
	比对机构
	化学需氧量
	20mg/L
	21.8mg/L---26.6mg/L
	不合格

	3
	
	长春一汽普雷特科技股份有限公司
	吉林科瑞环保科技有限公司
	运维机构
	氨氮
	2.409mg/L
	1.93mg/L---2.21mg/L
	不合格

	4
	
	吉林玲珑轮胎有限公司
	吉林省顺鸣达环保科技有限公司
	运维机构
	氨氮
	1.833mg/L
	1.93mg/L---2.21mg/L
	不合格

	5
	
	长春雷允上药业有限公司（北湖分公司）
	吉林省华航环境检测有限公司
	执法机构（委托）
	化学需氧量
	27mg/L
	21.8mg/L---26.6mg/L
	不合格

	6
	
	长春生物制品研究所有限责任公司
	吉林省长天科技开发有限公司
	运维机构
	氨氮
	2.221mg/L
	1.93mg/L---2.21mg/L
	不合格

	7
	吉

林

市
	磐石泊澜水务有限公司
	四平市同宇环保检测技术有限公司
	比对机构
	化学需氧量
	20mg/L
	21.8mg/L---26.6mg/L
	不合格

	8
	
	吉林市碧水源环保科技有限公司
	吉林万泓择华环境技术有限公司
	运维机构
	化学需氧量
	29.3mg/L
	21.8mg/L---26.6mg/L
	不合格

	9
	
	吉林市碧水源环保科技有限公司
	吉林汇洋检测有限公司
	社会机构
	总磷
	0.114mg/L
	0.117mg/L---0.139mg/L
	不合格

	10
	四

平

市
	四平市精细化学品有限公司
	四平市锦晟环境科技有限公司
	运维机构
	化学需氧量
	15.18mg/L
	21.8mg/L---26.6mg/L
	不合格

	11
	
	
	吉林省奥洋环保科技有限公司
	社会机构
	氨氮
	1.88mg/L
	1.93mg/L---2.21mg/L
	不合格

	12
	
	四平绿健生物技术有限公司
	晨星科技集团（吉林）股份有限公司
	运维机构
	氨氮
	2.258mg/L
	1.93mg/L---2.21mg/L
	不合格


	序

号
	地

区
	企业名称
	受检机构
	标准样品

比对项目
	测定值
	标准值范围
	比对结果

	
	
	
	机构名称
	类型
	
	
	
	

	13
	辽

源

市
	辽源天楹环保能源有限公司
	北方未蓝（吉林）生态环保科技有限公司
	比对机构
	一氧化氮
	135mg/L
	136mg/m3-142mg/m3
	不合格

	14
	
	嘉利达（辽源）明胶有限公司
	辽源市辽美环境技术检测服务有限公司
	比对机构
	化学需氧量
	29mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	15
	
	中核辽源环保科技有限公司
	辽源市辽美环境技术检测服务有限公司
	比对机构
	化学需氧量
	30mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	16
	通

化

市
	天泓水务管理有限公司通化县污水处理厂
	通化金淼环境科技有限公司
	运维机构
	化学需氧量
	30.0mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	17
	
	集安市天源污水处理有限责任公司
	集安市生态环境监测站
	执法监测机构
	化学需氧量
	35.2mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	18
	
	
	谱尼测试集团吉林有限公司
	社会机构
	氨氮
	0.983mg/L
	0.452mg/L---0.528/L
	不合格

	19
	白

山

市
	白山市鸿盛污水处理有限公司（原中元污水）
	白山市生态环境局浑江区分局环境监测实验室
	执法监测机构
	化学需氧量
	29.60mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	20
	
	
	白山市众淏环境咨询有限公司
	运维机构
	氨氮
	0.63mg/L
	0.452mg/L---0.528/L
	不合格

	21
	
	
	吉林省众联检测技术有限公司
	社会机构
	氨氮
	1.39mg/L
	：0.452mg/L---0.528/L
	不合格

	22
	
	吉林昌晟焦化有限公司
	晨星科技集团（吉林）股份有限公司
	运维机构
	氨氮
	0.69mg/L
	0.452mg/L---0.528/L
	不合格

	23
	
	
	四平市同宇环保检测技术有限公司
	比对机构
	化学需氧量
	44mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	24
	
	白山市江源区绿水园净化有限公司
	白山市江源区绿水园净化有限公司
	运维机构
	氨氮
	12.768mg/L
	0.452mg/L---0.528/L
	不合格

	25
	松

原

市
	长山圣湖污水处理厂
	前郭尔罗斯蒙古族自治县生态环境监测站
	执法机构
	氨氮
	0.691 mg/L
	0.452mg/L---0.528/L
	不合格

	26
	
	吉林三源化工有限公司
	长岭县生态环境监测站
	执法机构
	化学需氧量
	29 mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	27
	
	
	吉林省鑫誉环境检测有限公司
	社会机构
	化学需氧量
	29 mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	28
	
	长岭县城市开发建设有限公司
	长岭县生态环境监测站
	执法机构
	化学需氧量
	29 mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	29
	
	
	吉林通晟环境科技有限公司
	社会机构
	氨氮
	0.534 mg/L
	0.452mg/L---0.528/L
	不合格


	序

号
	地

区
	企业名称
	受检机构
	标准样品

比对项目
	测定值
	标准值范围
	比对结果

	
	
	
	机构名称
	类型
	
	
	
	

	30
	白

城

市
	吉林电力股份有限公司白城发电公司
	吉林省鑫誉环境检测有限公司
	社会机构
	一氧化氮
	37.3mg/m3
	39mg/m3±2%
	不合格

	31
	
	吉林梅花氨基酸有限责任公司
	晨星科技集团吉林股份有限公司
	运维机构
	化学需氧量
	28.8mg/L
	30.3mg/L---34.9mg/L
	不合格

	32
	
	
	
	
	氨氮
	0.39mg/L
	0.452mg/L---0.528/L
	不合格

	33
	
	
	四平市同宇环保检测技术有限公司
	比对机构
	二氧化硫
	19.3mg/m3
	20mg/m3 ±2%
	不合格

	34
	
	
	
	
	一氧化氮
	36.6mg/m3
	39mg/m3±2%
	不合格

	35
	延

边

州
	和龙桑德水务有限公司
	吉林博海环境监测有限公司
	比对机构
	总磷
	0.24mg/L
	0.190mg/L---0.234mg/L
	不合格

	36
	
	龙井市龙新污水处理有限责任公司
	吉林省众鑫工程技术咨询有限公司
	执法机构（委托）
	总磷
	4.88mg/L
	0.190mg/L---0.234mg/L
	不合格

	37
	
	
	吉林博海环境监测有限公司
	比对机构
	氨氮
	1.11mg/L
	0.933mg/L---1.065/L
	不合格

	38
	梅河口市
	梅河口世基电力科技有限公司
	吉林睿清环保科技有限公司
	运维机构
	化学需氧量
	21.159mg/L
	22.2mg/L---25.2mg/L
	不合格

	39
	
	
	
	
	氨氮
	0.9286mg/L
	0.933mg/L---1.065/L
	不合格

	备注
	表中“社会机构”指受企业委托采取手工方式为企业自行监测开展技术服务的社会化监测机构；“运维机构”指企业安装的在线监测设备，日常运维由企业自行运维或委托运维机构；“比对机构”指受企业委托对在线监测设备运行进行质控的社会服务机构；“执法机构”指生态环境部门所属的监测机构；“执法机构（委托）”为生态环境部门委托的社会化监测机构，按照合同要求开展执法监测。




